旋磁光子热疗仪采购需求说明

1．投标人资质：（1）生产厂家投标时，须具有有效的医疗器械生产许可证（适用第二类和第三类医疗器械）；（2）经销/代理商投标时，须具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。

2.供货时间：15个工作日。

3.质保期：≥2年。

采购需求技术参数

标注“*”的参数为实质性参数。

1、红光光谱波长范围:550nm～3000nm。

2、红光最大额定输出功率：7W。

*3、红光光源：红光理疗光源，光斑范围大，光功率剂量强，有利于顽疾和大面积褥疮、溃疡等治疗。

*4、腔内电极外表的剩磁感应强度≥80mT。

5、腔内电极电热温度：37℃～46℃可调。

*6、腔内电极振动：最大旋磁转速（振动频率）：6500rpm～8000rp。

7、电极间最大输出电压≤38V。

8. 电极电流密度≤2mA（r.m.s）/cm2,，开路输出电压峰值：≤500Vp-p。

9. 电极间基本脉冲波形为矩形波,单个脉冲的能量≤300mJ。

10、定时范围：0～60min连续可调。

11、按防电击类型分类：属于Ⅰ类设备。

12、按防电击程度分类：属于B型和BF型应用部分。

13、运行模式：连续运行。

14、环境温度：10℃～40℃；

15、相对湿度：30%～75%；

16、大气压强：700hPa～1060hPa；

17、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。

18、额定输入功率280VA。

19、连续工作时间：不少于4小时。