- 附件：

- 产品在国家食品药品监督分类属于三类。

★2.压力范围:IPAP 6-40hpa（或cmH2O），EPAP 4-20hpa（或cmH2O），CPAP 4-20hpa（或cmH2O）

3.呼吸模式:CPAP、S、T、ST

4.操作简单：吸气压、呼气压、频率、吸呼比、加温、延时升压、报警调节直接界面调节，无需进入二级菜单。

5.空氧预混合（非面罩给氧）：有效解决高吸气压力时，面罩给氧，氧饱和度下降问题

6.涡轮，最大流速：270L/min

7.设置目标潮气量，范围160-3000ml

8.触发窗锁定技术可锁定呼气触发，保证最低呼气时间0.6秒

9.气体陷闭功能

10.吸呼比20%-67%可调，精确到1％

11.监测人机对抗程度，显示吸气同步率和呼气同步率

12.流量—时间曲线、容量—时间曲线实时分析功能

13.开机、关机状态下参数均可设置

14.吸气灵敏度、呼气灵敏度1-6级可调

15.压力上升和下降时间1-6档可调15、一体化恒温湿化器，温度1-6档可调

16.中标企业负责运输、安装、培训等,质保≥2年。